## Sheet2
遵义市中医院制剂室设备清单
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 参数 | 数量 （台） | 备注
一、
1 | 醇沉罐 | 3000L | 1、单层立式挂脚安装，全容积3500L，有效容积3000L，电机功率kw：4，搅拌转速r/min：62。 2、搅拌为两叶开式涡轮搅拌，叶片倾斜45o，三层下压料。 3、设计压力：-0.1 MPa，工作压力：-0.08 MPa，设计温度：100℃。 4、工作温度：0-100℃，工作介质：乙醇药液。 5、上封头δ=8mm/S30408，筒体δ=8mm/S30408，下椎体δ=8mm/S30408。 6、配快开人孔DN400，数量1件。 7、配Φ32/360º自动旋转清洗球，能保证罐内表面任何位置的自动在线清洗，符合GMP规范要求，数量1个。 8、温度表：螺纹连接M27×2，能够保证罐内温度正确可靠，配：双金属温度计（量程：0～150°）数量件。 9、呼吸器：过滤精度0.45μm。 10、视镜：DN125视镜1件，70x400条形视镜2件，DN100视灯1件。 11、防爆视镜灯：配防爆视镜灯1套（弱电）。 12、设备吊耳两个。 13、真空表1件。 | 1 | 提取浓缩
2 | 提取浓缩机组 | 提取3.0m3，蒸发1.5m3/h | 1、直筒型罐体部分 全容积：3200L，有效容积：3000L 内筒：δ=8mm/S30408，上椭圆封头δ=8mm/S30408， 设计压力：常压， 工作压力：常压。 设计温度：120℃， 工作温度：100℃。 工作介质：中药液。 2、筒体夹套：δ=6mm/S30408，水蒸气换热，换热面积6.5m2。 夹套设计压力：0.09Mpa，工作压力：0.080Mpa，设计温度：119℃，工作温度：117℃，工作介质：饱和水蒸汽。内胆球冠封头δ=6mm/S30408，夹套球冠封头δ=5mm/S30408，外包球冠封头δ=3mm/S30408。 设计压力：0.3Mpa，工作压力：0.25Mpa，设计温度：143℃，工作温度：138℃，工作介质：饱和水蒸汽。 3、浓缩设备蒸发量为1500kg/h（以72℃饮用水验收），浓缩液比重为1.04～1.20。 4、设备含除沫器、冷凝器、油水分离器、加热器、蒸发器、冷凝器、接受罐、清洗器等 | 1 | 提取车间
3 | 配液罐 | 1500L（循环混合） | 1、三层罐，立式，三支脚安装，上、下椭圆封头。 2、设备容器类别为类外容器。 3、罐体全容积为1800L，有效容积为1500L。 4、筒体：设计压力：-0.1MPa；工作压力：-0.08 MPa；设计温度：120℃，工作温度：100℃。工作介质：中药液。 2、盘管夹套：换热面积：5.2m2 3、设计压力：0.3Mpa；工作压力：0.25Mpa；设计温度：133℃，工作温度：127℃。工作介质：饱和水蒸汽。 4、筒体层：内胆上椭圆封头δ=6mm/S30408，筒体δ=6mm/S30408，内胆下椭圆封头δ=6mm/S30408。 5、半盘管夹套层：半盘管夹套筒体δ=3mm/S30408。 6、保温层：保温筒体δ=2mm/S30408，保温椭圆封头δ=3mm/S30408。 7、保温材料：珍珠岩，保温层厚度：75mm。 8、采用1件，快开手孔DN350。 9、采用2个国产品牌Φ32/360º自动旋转清洗球，能保证罐内表面任何位置的自动在线清洗，符合GMP规范要求。 10、视/灯镜（DN100/DN100），配有弱电防爆灯。 11、温度表1件，双金属温度计M27×2连接，量程0～150℃。 12、压力表1件，M20×1.5螺纹连接，量程0～0.4Mpa。 | 1 | 提取车间
4 | 夹层锅（浓缩） | 300L | 设备容积：300L 夹层工作压力 ：0.09-0.3Pa 蒸发量：75kg/h 加热面积：1.44㎡ 能耗：110kg/h 锅体内径：90*63cm 搅拌速度：36r/min 电机功率：0.75kw 结构形式：可倾 特点：SUS不锈钢、蒸汽加热、敞口、可倾 | 1 | 提取车间
5 | 三足离心机 | 600型 | 直径：600mm 转速：1400r/min 分离因数：800 装料限度：100kg 功率：3kw 电压：380V 与物料接触部分为SUS304不锈钢 | 1 | 提取车间
小计
二、
1 | 洁净热风循环烘箱 | CTC-II型 | 1、每次干燥量：240㎏ 2、循环风机功率：0.45×2KW 3、蒸汽散热面积：28.3m2 4、电加热功率：无 5、风量：6900m3/h 6、设计温度：60-120℃ 7、蒸汽加热、自动排湿 | 1 | 制粒烘干
2 | 储液罐 | 1500L | 1、单层筒体，立式三支脚安装，上、下椭圆封头。 2、罐体全容积为1630L，有效容积为1500L。 3、设计压力：0.09MPa，工作压力：常压，设计温度：100℃，工作温度：常温。工作介质：药液。 4、筒体上椭圆封头δ=3mm/S30408，筒体下椭圆封头δ=3mm/S30408。筒体δ=3mm/S30408。 5、配快开人孔DN400，数量1件。 6、配Φ32/360º自动旋转清洗球，能保证罐内表面任何位置的自动在线清洗，符合GMP规范要求，数量1件。 7、液位计：玻璃管液位计(带护套)，数量1件。 8、呼吸器：过滤精度0.45μm、 9、设备吊耳两个。 | 1 | 提取车间
3 | 单效真空浓缩器 | 500kg/h | 1、加热器：本设备蒸发量为500kg/h（以清水计算），耗汽浓缩液比重为1.1～1.2。 2、加热室δ=5mm/S30408，采用列管加热器，加热器换热面积为12m2 3、设备含加热器、单效蒸发器、冷凝器、集液罐等 | 1 | 提取车间
4 | 热风循环烘箱 | CT-C-II型 | 1、使用温度：蒸汽加热50～140℃，最高150℃ 2、自控系统 3、常用蒸汽压力0.02-0.8Mpa(0.2～8kg/m2) 4、烘盘尺寸：460×640×45(mm) 5、自动排湿、SUS304不锈钢托盘 | 1 | 提取前处理
5 | 粗碎机（除尘） | 400kg | 粉碎能力：100~1000kg/h 出料尺寸：2－80mm 进料口宽：400mm 功率：7.5kw 转数：550（转/分） 最大产能400kg/小时 | 1 | 提取前处理
6 | 中药细粉碎机 | 80-100目 | 主机动力：18.5KW 除尘方式：脉冲除尘 进料粒度：≤5（mm） 出料粒度：60-3000目 生产能力：70-500公斤 中药材粉碎：80~100目 | 1 | 提取前处理
小计
三、
1 | 干膏粉碎除尘机 | 30B型 | 万能粉碎机，带除尘系统 生产能力：100-300kg/h 主轴转速：3800r/min 进料粒度：10mm 粉碎细度：60-120mesh 粉碎电机功率：5.5kw 吸尘风机功率：1.5kw | 1 | 干膏粉碎
2 | 多功能灭菌干膏柜 | 4立方 | 设计压力：0.245Mpa 真空度：-0.095Mpa 工作压力：0.22Mpa 蒸汽源压力：0.4-0.6Mpa 设计温度：139℃ 水源压力：0.1-0.3Mpa 工作温度：134℃ 压缩空气压力：0.5-0.7Mpa 热均匀度：≤±1℃ 配置SUS304不锈钢托盘 | 1 | 药粉灭菌、真空干燥膏
3 | 夹层锅（收浓膏） | 200L | 设备容积：200L 夹层工作压力 ：0.09-0.3Pa 蒸发量：65kg/h 加热面积：1.0㎡ 能耗：72kg/h 锅体内径：85*55cm 搅拌速度：36r/min 电机功率：0.55kw 结构形式：可倾 特点：SUS不锈钢、蒸汽加热、敞口、可倾 | 1 | 收膏间
4 | 电陶炉 | 5000 W | 5000W | 2 | 收膏间
5 | 复合底收膏锅 | 8~9L，φ30~32 | 接触物料部分为SUS304不锈钢 | 2 | 收膏间
6 | 洗衣机 | 10kg | 滚筒式、带烘干 | 1 | 洗理衣
7 | 洁净衣消毒柜 | 300L | 容积：300L 额定功率：968W 消毒方式 ：紫外线+臭氧 消毒温度：≥55℃（+45℃或-5℃） 消毒时间 ：≥10min 款式 ：立柜式 | 1 | 洗理衣
8 | 螺杆空压系统 | 3.0m3/min | 含空压机、冷干机、3级过滤器、缓冲储气罐 排气量：3.0m3/min 工作压力：1.2Mpa 功率：18.5kw | 1 | 公用设备
小计
四、
1 | 糖粉碎除尘机 | 30B | 万能粉碎机，带除尘系统 生产能力：100-300kg/h 主轴转速：3800r/min 进料粒度：10mm 粉碎细度：60-120mesh 粉碎电机功率：5.5kw 吸尘风机功率：1.5kw | 1 | 粉碎间
2 | 槽型混合机 | 200型 | 工作容积：200L 搅拌转速：24转/分 接触物料部分为SUS304不锈钢 | 1 | 制粒烘干
3 | 摇摆式制粒机 | 160型 | 滚筒尺寸：∅160mm 电机功率：4kw 生产能力：100-400ｋｇ／ｈ 接触物料部分为SUS304不锈钢，22kw | 1 | 制粒烘干
4 | 方形分粒振动筛 | ZF型 | 材质：SUS304不锈钢，快速拆装 外形尺寸：1790mm×920mm×1100mm 筛网尺寸：1500mm×700mm 筛面倾角：0~30° 产量：150-1500kg/h 电压：380V 功率：2×0.2kw | 1 | 制粒烘干
5 | 一维混合机 | 1000L/h | 料筒容积：1000L 最大容积：500L 最大容量：250kg/批 旋转速度：0-12r/min 电机功率：2.2kw 接触物料部分SUS304不锈钢 | 1 | 总混
6 | 胶囊填充机 | 1200粒/分 | 1．大产量：72000粒/小时； 2．适用胶囊：00~5#； 3．模 孔 数：9； 4．总 功 率：3.5kW； 5．机器体积：1250×1200×2000mm； 6．机器重量：1600kg； 7．噪音指标：小于78dB。 8．自动填充、带除尘系统 | 1 | 胶囊填充
7 | 胶囊分选抛光机 | 3000粒/分 | 1.排尘接口外径：ø51mm 2.气源处理器进气接口：ø8 mm 3.外形尺寸（毫米）：长×宽×高930×200×940 4.整机重量：44Kg 5.功率：0.55kw | 1 | 胶囊填充
8 | 颗粒包装机（双刀） | 40型 | 制袋尺寸：长（L）55-110mm， 宽（W）30-80mm 包装速度：60-120袋/分 计量范围：5-40mL 计量准确度：±3% 制袋形式：三边封 电源：220V 50HZ 2KW 整机重量：350KG 外形尺寸： 950mm×950mm×1650mm 量杯计量、含一套成型器 | 2 | 颗粒包装间
9 | 洗衣机 | 10kg | 滚筒型、带烘干 | 1 | 洗理衣
10 | 洁净衣消毒柜 | 300L | 容积：300L 额定功率：968W 消毒方式 ：紫外线+臭氧 消毒温度：≥55℃（+45℃或-5℃） 消毒时间 ：≥10min 款式 ：立柜式 | 1 | 洗理衣
小计
五、
1 | 外用酊剂浸渍罐 | 3000L | 容积：3000L，SUS304不锈钢材质 | 2 | 提取车间
2 | 泡罩包装机（片剂胶囊剂） | 140型 | 自动成型、吹泡，配一套成型模具 冲裁次数（次/分）： 6-35 生产能力（万粒/时）： 2-11 最大成型面积及深度（毫米）： 140*110*14 行程范围（毫米） ：40-120 标准版块（毫米）： 80*57 空气压力（兆帕）： 0.4*0.6 空气流量：>=0.2m3/min 电源总功率 ：380V/220V 500Hz 3.6kw 主电机功率： 1.1kw PVC硬片： 0.15-0.5*140 PTP铝箔（毫米）： 0.02-0.035*140 透析纸（毫米）： 50-100g*140 模具冷却 ：自来水或循环水 | 1 | 泡罩包装
4 | 纯化水制水机组 | 1000L/h | 纯化水箱+紫外线+微孔膜过滤+臭氧灭菌器 2级反渗透RO膜过滤，自动运行、自动反冲 | 1 | 公用设备
5 | 自动打包机 | 高台型 | PP热黏合打包机工作台面高度：820mm（标准型） 捆包物尺寸（标准机器）：（长*宽*高）最小100mm*100mm*30mm ，(宽*高)最大850mm*600mm长度不限 捆扎带宽度：12mm,13.5mm(标准型) 单道捆扎时间：≤2.5S 最大捆扎紧力：≥700N 电源：380V/50HZ(标准型) | 1 | 外包设备
小计
六、
1 | 高效液相色谱仪 | 0.1 - 100 μL | 流速范围：在 600 bar 下，0.05 - 5 mL/min；在 200 bar 下，5 - 10 mL/min · 最大压力：600 bar · 进样原理：流通式设计,不溢流 (抽取体积等于进样体积)。可以使用样品瓶式?自动进样器和样品瓶，以及微滴管盘自动进样器。 · 进样量范围：0.1 - 100 μL, 增量为 0.1 μL ，可以选择更大的进样量 · 色谱柱规格：长度：最长 300 mm，内径：0.05 × 8 mm · 温度范围：低于室温 10 °C 到 80 °C；带 1290 Infinity 柱温箱选件的最高温达 100 °C · 温度稳定性：< ± 0.15 °C；带 1290 Infinity 柱温箱选件的， < ± 0.05 °C · 检测器数据采集速率：UV 检测器 80 Hz；荧光检测器 74 Hz；蒸发光散射检测器 60 Hz；1290 Infinity 检测器具有更高的数据采集速率 · UV 噪音水平：低至 0.6 uAU/cm (1260 Infinity DAD, 60 mm 流通池) | 1 | 精密仪器室
小计
七、
1 | 电子天平（万分之一） | 0.1mg | 量程：220g，可读性：0.1mg，秤盘直径：ø90 mm，低至称量值 (USP)，典型值 0.16 g | 1 | 天平室
2 | 电子天平（十万分一） | 0.01mg | 量程：42g/152g，可读性：0.01mg/0.1mg，秤盘直径：ø80 mm | 1 | 天平室
3 | 图像显微镜 | 40~1600X | 平场目镜 WF10X/ф18、WF16X/ф11，消色差物镜： 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65（弹簧）、100X/1.25（油、弹簧），总放大倍数 40X-1600X | 1 | 精密仪器室
4 | 数显双列6孔电热恒温水浴锅 | 双列六孔 | 容积：14.8L，内胆尺寸：450×300×110mm，外形尺寸：602×345×210mm，控温范围：RT+5～99℃，恒温波动度：±0.5℃ | 1 | 理化室
5 | 箱式电阻炉（马弗炉） | 7L | 最高温度，1000℃，容积：7L，炉膛尺寸：200×300×120mm，外型尺寸：520×650×660mm | 1 | 高温室
6 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 220L | 容积：220升，工作室尺寸：600×500×750mm，外型尺寸：880×630×930mm，控温范围：RT+10 ～ 200 ℃ /RT+10 ～ 250 ℃ | 1 | 培养间
7 | 隔水式恒温培养箱（生化培养箱） | 270L | 容积：270L，内部尺寸：600×600×750（mm），外部尺寸：800×750×1050（mm），控温范围：RT+5 ～ 65℃，载物托架（标配）：3块 | 1 | 理化室
8 | 霉菌培养箱 | 250L | 容积：250升，工作室尺寸：600×500×830mm，外型尺寸：750×900×1580mm，控温范围：加湿:15～45℃,无加湿:10～45℃ | 1 | 培养间
9 | 厌氧培养箱（小型） | 50L | 容积：50L 外形尺寸（mm）W×D×H：580×450×540 内胆尺寸（mm）W×D×H：580×450×540 载物托架（标配）：2块 CO2控制范围：0～20%V／V（配气式） CO2恢复时间：(开门30秒恢复到5%)≤3分钟 温度波动度：±0.2℃ | 1 | 培养间
10 | 药品稳定性试验箱 | 250L | 温度范围 (℃) 0~65℃ 温度波动度/均匀度 ±0.5℃/±2℃ 温度范围/波动 40~95%RH/±3%RH 定时范围 每段 1~99 小时 容积 250 升 内胆尺寸(mm)W×D×H 600×500×830 | 2 | 理化室
11 | 片剂四用测定仪 | 脆碎、崩解、硬度、3个溶出杯、数显 | 溶出度部分 搅拌桨摆动幅度：≤0.5 mm，转篮摆动幅度：≤1.0 mm，转杆与溶出杯轴偏差：≤2.0 mm，转速设置范围：25－250 rpm/min，稳速误差：≤±1 rpm/min，调温范围：室温~ 45.0℃，温度分辨率：0.1 ℃，控温精度：≤±0.5 ℃，溶出杯规格：高度185mm，容积1000ml，溶出杯数量：6个 | 1 | 精密仪器室
12 | 显微熔点仪 | 室温~320℃ | 熔点测量范围：室温至320℃ 测量精度：室温-200℃的误差±1℃，200℃-300℃的误差±2℃ 温度显示较小读数：0.1℃ 电源：220VAC50HZ 功率 80W | 1 | 精密仪器室
13 | 无菌薄膜过滤器 | 6联，250ml | 联数：六联，滤杯和杯盖6套，不锈钢滤杯容量250/500ml；塑料滤杯容量：100/250ml，适配滤膜 A型：直径47mm， | 1 | 精密仪器室
14 | 自动旋光仪 | 测量范围 ±45°（旋光度）±120°Z（糖度） | 测量模式：旋光度、糖度 光源：LED +干涉滤光片，波长589.44nm 测量范围：±45°（旋光度）±120°Z（糖度） 最小读数：0.001°（旋光度）0.01°Z （糖度） 准确度：±（0.01＋测量值×0.05 % )°（旋光度）0.05级 ±（0.03＋测量值×0.05 % ）°Z（糖度） 重复性（标准偏差δ）：样品透过率大于1 ％时≤0.002°（旋光度） 样品透过率大于1 ％时≤0.02°Z(糖度） 试管：200mm、100mm 可测样品最低透过率：l% 电源：220V ±22V 50Hz ±1 Hz 外形尺寸：600mm×375mm×250mm 仪器质量：30kg 输出通信接口：RS232 | 1 | 精密仪器室
15 | 去离子纯水机 | 30升/小时 | 进水要求：城市自来水：TDS<200 ppm，5-45℃，1.0-4.0Kgf/cm2(进水TDS>200ppm时，建议选配外置软化器) 系统流程：PF+AC+RO+DI 产水量(25℃)：30升/小时 | 1 | 理化室
16 | 超纯水机 | 30升/小时 | 纯水产量：30 L/Hour；去离子水产量：高达2.0L/Min；DI去离子水指标：电阻率：16-18.2MΩ.cm；重金属离子：<0.1 ppb；RO反渗透水指标：离子截留率：97%-99%；有机物截留率：>99%；颗粒和细菌截留率：>99% | 1 | 理化室
17 | 真空干燥箱（含真空泵2XZ-1） | 25升 | 容积：25升，工作室尺寸：300×300×275mm，外型尺寸：605×490×450mm，控温范围：RT+10 ～ 200 ℃ | 1 | 培养间
18 | 二级生物洁净安全柜 | 工作区尺寸：1600*520*640 mm | 洁净等级：ISO 4级，过滤器级别/过滤效率：HEPA：≥99.995%，@0.12μm，下降风速：0.33±0.025m/s，吸入口风速：0.53±0.025m/s，噪 音：≤65dB，振动半峰值：≤5μm，工作区尺寸：1600*520*640 mm，前窗操作口限高标称值：200mm，前窗操作口限低标称值：160mm，日光灯/紫外灯规格及数量：30W*1/18W*2，光照度：≥900LX，重量：300kg，适用人数：2-3人，结构：箱体优质冷轧钢板粉末喷涂，工作区：304不锈钢结构 | 1 | 阳性对照室
19 | 超净工作台 | 单人单面 | 工作参数：风速(ms)平均0.45±20% 净化级别100级(美国联邦标准209E) 高效过滤跑器效率99.95%⊙MPPS 工作台材质表面：砂光不锈钢板 背面:密度板贴防火板 ，电源220v,50Hz | 2 | 无菌室、微生物室
20 | 自动永停滴定仪 | >25ml | 1、滴定管容量：>25ml 2、测定容量精度：≤±0.2% F.S 3、极化电压：-50mV -100mV两档 4、灵敏度：15×10A 1.5×10A两档 5、门限值：50~80连续可调 6、分辨率：0.01ml | 1 | 理化室
21 | 红外线接种灭菌器 | 5～900℃ | 加热功率 130/410W 温度调节精度 ±15℃ 使用温度范围 RT+5～900℃ 对流方式 红外加热 | 1 | 理化室
22 | 漩涡振荡器 | 80A | 功率：40W 转速：2800转/分 工作方式：连续 工作台直径：110mm | 1 | 理化室
23 | 单道可调量程移液器 | 2-20μl | 2-20μl，不含吸头 | 1 | 理化室
24 | 单道可调量程移液器 | 100-1000μl | 100-1000μl ，不含吸头 | 1 | 理化室
25 | 单道可调量程移液器 | 1-10ml | 1-10ml 不含吸头 | 1 | 理化室
26 | 快速水分测定仪 | 90g | 控制方式:卤素灯作为加热源 ;测量范围:90g ;重复性误差:0.001g ;输入阻抗:1 ;适用范围:90g 0.001g | 1 | 理化室
27 | 恒温磁力搅拌器 | 单工位 | 搅拌容量（水）：2L 加热功率：600W 台面温度设定：室温～330℃ 液体温度设定：室温~250℃ 控温精度：±1℃ 数字显示：温度、转速显示 台面安全保护温度：400℃ | 2 | 理化室
28 | 玻璃仪器快速烘干器 | C型 | 功率（W）：800 电源（V/HZ）：220/50 风管长度（mm）：170/200 风管数量（n）：12 温度范围（度）：400-120 控温精度（度）：±2 | 1 | 理化室
29 | 低温冷却液循环泵 | 5L/20L | 储液容积(L) ：5 空载最低温(℃) ：-10 制冷量(W) ：1328-319 流量(L/min) ：20 扬程(m)： 4-6 调温范围(℃) ：室温-10 控温精度(℃) ：±1 | 1 | 理化室
30 | 循环水式真空泵 | 60L/8m | 功率：180W 工作电源：220/50V/HZ 流量：60L/min 扬程：8m 水箱材质：不锈钢 最大真空度：-0.098Mpa 单头抽气量：10L/min 抽气头数：2个 储水箱容积：15L 安全功能：逆流防止阀 | 1 | 理化室
31 | 旋转蒸发仪 | N-1200BV-OSB1200 | 旋转速度：20~280rpm 蒸发能力：Max.25mL/min 可达真空度：399.9Pa（3mmHg）以下 温度调节范围：室温＋5~180℃ 温度调节精度：±1℃ 温度控制：微电脑PID控制 温度设定显示：按键输入设定·数字显示 主机电机功率：25W 水浴锅功率：1.3KW 冷凝器：直立式三重蛇形盘管 冷却面积0.27m2 旋转连接轴：短型旋转玻璃轴 标准磨口29/38 内径16mm×长178mm 试料瓶：梨形烧瓶1L TS29/38 标配 回收瓶：球形烧瓶 1L S35 标配 真空密封垫：特氟龙·特氟龙和氟化橡胶双重密封垫 升降行程：重量平衡式100mm＋辅助延长130mm | 1 | 理化室
32 | 超低温冰箱（小型） | 30L | 规格：立式；30L 温度：-50~-86℃ 存放：疫苗、试剂、药品、样本等 | 1 | 理化室
33 | 恒温水浴摇床 | （建议规格：托盘尺寸 434*256mm） | 振荡方式：水平往复 振荡板尺寸（mm）：340×282 控制方式：微电脑数字控制 电机类型：直流无刷电机 加热功率：1500W 温度探头类型：数字化高精度温度探头 温度范围：室温+5-99.99度 温度精度：+/-0.1度 振荡频率：30-200转/分 | 1 | 理化室
小计
八、
1 | 一步制粒机 | 加配1套料仓车 | 流浸膏：20-40 沸腾能力：60-160 液体比重：≤1.30 原料容器量：620L 容器直径：1200mm 作业温度：室温～130℃自动调节 产品水分：≤0.5%（视具体物料而定） 物料收得率：≥99% | 1 | 制粒烘干
2 | 小丸制丸机 | 20-250kg/h | 设备标称产能：20-250kg/h 设备重量：800Kg 生产规格：φ3-φ10 mm 接触物料部分材质：304不锈钢 设备噪音：≤80分贝 设备表面材质：不锈钢 | 1 | 制丸间
小计
总合计 |  |  |  | 76