间歇脉冲加压抗栓系统参数

- 具有间歇脉冲加压抗栓系统功能，足底泵功能（单独使用足底部位）。

- 治疗模式：具有梯度治疗、高级治疗模式，共19种治疗方案可自定义选择，满足不同的临床需求。

- 治疗压力设置范围：0mmHg-160mmHg可调，误差：±5mmHg左右；

- 治疗时间设置范围：0min-600min可调。

- 支持手动设置静脉再充盈时间，设置范围20s-70s，根据每个病人年龄段的不同，选择更为合适的充盈时间。

- 充气速度：1-6级可选，能适应对充气速度快慢不同耐受度的病人使用。

- 治疗部位：支持手掌、手臂（又分为手腕、前臂、上臂）、脚掌、腿部（又分为脚踝、小腿、大腿）四个部位，四肢均可单独选用。

- 具有治疗模式演示功能，在选择治疗模式后可实时演示所选模式的先后治疗部位，便于对治疗模式的选择。

- 具有取消创伤部位不加压治疗功能。

- 具有治疗部位动态指示功能。

- 具有压强指示功能，以提示当前气囊内产生的实时治疗压强。

- 机身小巧，携带方便，主机重量≤2.0kg。

- 不小于4.3英寸彩色触摸显示屏。

- 电容触摸屏技术。

- 超静音设计，自动化程度高，一键式操作，操作简单，不会影响其他病人的休息。

- 附件具有重复性和单人型可选，根据患者实际情况有不同规格与型号选择。

- 17具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全。

- 18.大容量锂电池，工作时间≥4小时。

- 19.可配置升降式移动台车，固定平稳，便于移动，方便附件收纳。